安徽省宣城中心医院医疗器械标书文件

- 招标项目基本内容

项目名称：医疗设备等项目

招标编号：2014SB1030

设备名称： 物理控温仪

气腹机

新生儿专用监护仪

动态心电记录盒 （ holter ）

设备数量：各1套

技术规范：请参阅国家相关标准

设备用途：临床专用

- 招标人资格要求：投标人只允许为生产厂商指定的市级以上代理商

投标人必须提供本产品销售合同两份以上

- 获取标书文件的时间、地点、方式及招标文件售价：

- 获取招标文件时间：从2014年10月	30日至2014年 11月 06日

（节假日以及每天午休时间除外）（北京时间）

- 获取招标文件地点：安徽省宣城中心医院设备科

- 获取招标文件方式：现场现金购买

四、	投标截止时间、开标时间及地点

- 递交议标文件时间2014年11月 06	日上午11：00（北京时间）前

- 投标截止时间：2014年11月06日上午11：30（北京时间）

- 议标时间：2014年11月 06日下午 14：30（北京时间）

- 开标地点：安徽省宣城中心医院行政楼三楼会议室

五、	采购人名称。地址和联系方式

采购项目单位名称：安徽省宣城中心医院采购领导组

采购项目单位地址：安徽省宣城市锦城北路68号

采购项目联系人员：刘宣斌.谢辛玲

采购项目联系电话：0563-2293007   0563-2293032

采购项目传真号码：0563-2293033

采购项目电子邮箱：ZXYYLXB@163.COM

安徽省宣城中心医院

2014-10-30

物理控温仪主要性能参数

一、 技术参数

1 ：电源条件：AC 220V±10%；频率50Hz±1Hz。

2  ：降温控制范围： 5℃～10℃、10℃～15℃、15℃～20℃；

升温控制范围：30℃～34℃、34℃～38℃、38℃～42℃。

3 ： 患者体温控制范围：

31℃～32℃、32℃～33℃、33℃～34℃、34℃～35℃、35℃～36℃、36℃～37℃。

4 ：毯温、体温显示分辨率0.1℃；毯温、体温测量精度≤±0.2℃。

5： 毯面控温速度： 降温时，在环境温度23℃±2℃，水温20℃时，30分钟内达到设定值。

升温时，在环境温度23℃±2℃，水温20℃时，30分钟内达到设定值。

6：毯温温度显示、毯温测量精度、毯温测量误差值及毯面温度均匀性:

a) 毯温显示: 当选择某一温区正常运行时，毯温显示温度是该温区的实时温度；分辩率0.1℃。

b) 毯温测量精度：≤±0.2℃。

c) 毯温显示值与毯面实测值误差：≤1.5℃。

d) 毯面温度均匀性：≤±1℃。

7： 患者体温控制范围、显示及体温测量精度：

患者体温显示及体温测量精度：

a) 体温显示：30.0℃～42.0℃、分辨率0.1℃。

b) 体温测量精度：≤±0.2℃。

*8： 超温保护功能：

在故障状态下，毯温温度上升到43.5℃～46.5℃时，电加热装置自动断开，停止加热并有“滴、滴”音提示，设备处于停止状态。

*9：传感器异常、缺水报警功能：

a) 体温、毯温传感器短路、断路时声光报警；如一侧体温传感器开路，只该侧传感器异常灯亮，该侧停止运行，但不影响另一侧正常运行；

b) 如两侧体温传感器分别断路，此时设备停止运行，两侧传感器异常灯亮，并有“滴、滴”音提示，

c) 水位低于下限时，缺水指示灯亮，“滴、滴”音提示；设备停止运行。

*10： 打印功能：开机运行2小时以可以打印，记录信息为时间和患者体温变化曲线。

11：噪声：正常工作时，噪声≤60dB。

12：毯面承重：设备正常工作时毯面承重应≥135Kg。

13：设备接口类型：4接口，可同时接双毯或一毯一帽。

14：主机尺寸：50CM×45CM×80CM；  毯面大小：95CM×60CM。

史赛克20L高流量气腹机（含钢瓶管）

1、最大流量：≥20升/分；

2、具有自动报警和调节压力及流量功能；

3、双路安全检测功能；

4、可数字显示预设的和实际的流量及腹压；

5、充气模式：具有气腹针模式和手术中模式

6:最大注气压力为：55mmHg,气压调节范围为：1-30mmHg.

7：气流调节范围1-20L/min,调节步长1L/min

8:安徽省相关型号装机单位超过30家，提供用户名单

新生儿专用监护仪技术参数

1、 产品要求：

1、要求产品注册证登记表上的产品名称为：新生儿专用监护仪。

2、显示方式：高亮度液晶触摸屏显示，显示屏尺寸≥8.4寸。

3、触摸屏和飞梭鼠标两种操作方式，简单方便，满足不同医护人员的使用习惯。

4、标配内置高容量锂电池，连续工作3小时以上。

5、采用无风扇设计，整机节能低功耗，降低噪音干扰。

6、具备报警集中设置和音量调节快捷键功能。

7、具有掉电存储功能，全息心电波形存储回放时间≥120分钟。

8、具备168小时趋势图表回顾，1500组血压数据查询，100条报警数据回放。

9、新生儿窒息分析界面，针对新生儿呼吸暂停提供可靠的数据支持。并可支持升级新生儿窒息自救功能模块。

10、采用新生儿专用配件，1～4号新生儿血压袖带，分体抱式新生儿心电导联线。

11、具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面、大字体显示界面、标准显示界面、窒息分析界面等多种显示界面，并支持一键快速切换功能。

12、具有屏幕亮度调节功能。

13、标配内置112mm热敏打印机，可打印全息波形。

14、血氧采用美国Masimo血氧模块和新生儿专用配件，配置专利的新生儿捆绑硅胶绑带、也可选择海绵绑带。

15、血压模块采用美国Suntech模块，保障新生儿的测量稳定性。

16、整机一体化倾斜支架，适用各种临床环境观察。

17、可升级氧浓度监测模块，监护仪实时连续性监测恒温箱氧气浓度比例。

二、技术指标：

标准配置可监测心电（ECG），呼吸（Resp），无创血压（NIBP），血氧饱和度（SpO2），脉搏（PR）和体温（Temp）

1、心电监测

1.1 支持3/5导心电测量，提供监护，诊断，手术模式

1.2 心率测量范围：小儿/新生儿 15~350bpm

1.3具备智能导联脱落监测功能，电极脱离提示

1.4具备心率变异分析功能

1.5 导联增益: ×0.25,×0.5,×1,×2,Auto

2、呼吸监测

2.1 测量方法：阻抗呼吸法

2.2呼吸测量模式：RA-LA/RA-LL两种可选择

3、血氧监测：美国Masimo血氧模块

3.1血氧可显示PI血氧灌注指数，有效反映血氧灌注情况，具有抗干扰和弱灌注技术

3.2 血氧测量范围：0% ～ 100%

4、无创血压监测：美国Suntech血压模块

4.1 测量方法：采用连续振荡法

4.2 操作模式：手动、自动、连续

4.3 测量参数：收缩压、舒张压、平均压、脉压差

4.4 NIBP可选择初始充气压力，提升测量的准确性

4.5 提供NIBP测量列表同屏显示功能

4.6自动血压测量时间间隔：1-480分钟可选

5、体温监测

5.1 测量方法：热敏电阻法

5.2 测量范围：0-50℃