安徽省宣城中心医院医疗器械标书文件

- 招标项目基本内容

项目名称：医疗设备等项目

招标编号：2016YLSB03021

设备名称：1。超声多普勒胎儿监护仪   2.胎心多普勒

3.手持式胎心多普勒        4．模拟训练箱

5．支撑喉镜

设备数量： 各1套

技术规范：请参阅国家相关标准

设备用途：科室专用

- 招标人资格要求：投标人只允许为生产厂商指定的市级以上代理商

投标人必须提供本产品销售合同两份以上

国产设备保修三年，进口设备保修二年

- 获取标书文件的时间、地点、方式及招标文件售价：

- 获取招标文件时间：从2016年 03月 24	日至2016年 03 月 31 日

（节假日以及每天午休时间除外）（北京时间）

- 获取招标文件地点：安徽省宣城中心医院设备科

- 获取招标文件方式：现场现金购买

- 投标截止时间、开标时间及地点

- 递交议标文件时间2016年 03月 31 日上午11：00（北京时间）前

- 投标截止时间：2016年 03 月 31 日上午11：30（北京时间）

- 议标时间：2016年 03 月 31日 下午2：00（北京时间）

- 开标地点：安徽省宣城中心医院行政楼三楼会议室

- 采购人名称。地址和联系方式

采购项目单位名称：安徽省宣城中心医院采购领导组

采购项目单位地址：安徽省宣城市锦城北路68号

采购项目联系人员：刘宣斌.谢辛玲

采购项目联系电话：0563-2829112   0563-2829832

采购项目传真号码：0563-2829112

采购项目电子邮箱：ZXYYLXB@163.COM

安徽省宣城中心医院

2016-03-21

- 胎心多普勒参数

  - 监护参数：胎心率（FHR）；

  - 2.7”显示屏，采用大数字显示胎心率，各项工作指标，屏幕信息一目了然；

  - ★两种工作频率可选，2MHz探头具有更深的检测深度，采用3MHz探头，小孕周胎心检测更灵敏；

  - 最大综合灵敏度：>90dB；

  - 胎心率检测范围：50-210bpm，分辨率: 1bpm，精度：±2bpm；

  - ★隐藏式提手，方便移动；

  - ★探头防滑抗摔设计；

  - ★支持探头操作控制，使得操作更简便快捷；

  - 采用双扬声器设计，胎心音清晰洪亮；

  - 采用自相关计算技术和过零检测算法双结合，胎心率值更准确、稳定；

  - 内置录音回放芯片，可回放胎心音；

  - 配备耳机接口，可将胎心音记录在PC机、录音机或MP3中，永久保存；

  - 内置可充电电池，交直流两用；

  - 可靠的充电电路控制，过温控制，过流保护，使机器充电安全可靠；

  - 采用低功耗设计，无信号/无操作自动关机，省电环保；

  - 实时时钟显示；

  - 主机内置可充电镍氢电池，额定容量2000mAh，可连续使用10小时；

  - ★ 通过欧盟CE认证，通过美国FDA注册；

- 超声多普勒胎儿监护仪招标参数

- 监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），胎动（FM）；

- 可升级：双胞胎，母婴监护仪，无限探头功能。

- ★多晶片1MHz超声胎心探头，超声波束声强：Iob<1 mW/cm2，胎心率范围： 30~240bpm 分辨率: 1bpm，精度：±2bpm；

- ★无凸点设计的宫缩探头，0-100相对单位，分辨率1% ，非线性误差≤±3%，归零方式：自动/手动；

- 胎动：手动/自动胎动检测，显示并打印胎儿活动图；

- ≧10.1英寸高清晰液晶彩屏， 0-60°度内多角度翻转；

- 监护曲线显示支持30 ~ 240（美标）和50 ~ 210（国际）两种标准；

- ★一体化探头架设计，支持挂墙放置探头、移动放置探头；

- 飞梭和硅胶按键操作；

- 易装纸打印结构设计，不用喂纸；

- 隐藏式提手，方便移动；

- ★内置式152mm（或150mm）宽行打印，符合国际标准，连续准确记录胎心率、宫缩压曲线及胎儿活动曲线；

- 打印机走纸速度1、2、3cm/min可调，支持最高速度25mm/s高速回放打印；

- 胎心率报警范围可调，当胎心率过缓或过速时自动报警，报警内容中文显示，报警持续时间可调；

- 双胎心率重合报警(SOV)；

- ★内置专家评分系统，提供≧四种评分方式；

- ★60小时CTG存储、回放，打印，掉电数据存储；

- 可选配大容量锂电池供电；

- 可外接胎儿刺激器，刺激标识与胎心宫缩曲线同步显示并描记打印；

- 内置通讯接口，可与中央站组成网络系统；

- ★可选配无线探头，支持无线双胎心监护；国内医用专用频段，不受民用信号干扰；无线探头采用自识别探头基座设计，随意安放；无线探头工作距离≥100m，内置锂电池≥15小时的超强续航能力；

- ★通过欧盟CE认证，通过美国FDA认证

- 提供安徽或宣城周边城市厂家直属办事处证明。

- 手持式胎心多普勒

- 招标参数

- 手持式紧凑设计，一手掌握；

- ★高亮度OLED屏幕显示胎心数字，探头工作状态及探头工作频率自动识别显示；

- 轻巧机身设计，整机不到300g。

- 超声工作频率  标配3MHz±10% ，可选配2MHz±10%

- ★高灵敏度超声探头，可检测9周小孕周胎儿心率；

- 探头与主机分体设计，探头可更换

- 超声输出强度：Iob≤8mW/cm2；

- ★胎心率检测范围  50-240bpm，心率检测精度：±1bpm；分辨率：1bpm

- ★在探头表面200mm的距离处，灵敏度≥90db

- 电源：标配充电电池可在线待机充电，连续工作时间≥10小时

- 具有电量低提示功能；

- ★无信号1分钟自动关机和探头归位自动关机功能；

- 内置扬声器；

- ★具有音频输出接口，可接驳耳机或有音频输入的录音机；

- ★可选配充电座，机器使用完可直接放充电座上进行充电；

- ★通过欧盟CE认证，通过美国FDA认证。

模拟训练箱技术资料

- 配置清单：

1、主机                 1台

2、电源线               1支

3、台车                 1套

4、液晶监视器           1台

5、使用说明书           1份

- 技术参数：

| 主机输入电源电压 | AC220V；50HZ |
| --- | --- |
| 主机功率 | 《40VA |
| 主机外形尺寸 | 430 mm *350 mm *400 mm（L*H*D） |
| 摄像头清晰度 | 800线 |
| 摄像头最低照度 | 彩色：0.01Lux/F1.2 黑白：0.001Lux/F1.2 |
| 摄像头波特率 | 2400/4800/9600 |
| 监视器功率 | 《40VA |
| 监视器物理分辨率 | 1600（H)*1200(V) |
| 监视器屏幕尺寸 | 21寸（4:3） |
| 监视屏幕外形尺寸 | 436 mm *337 mm *71 mm（L*W*D） |
| 台车外形尺寸 | 530 mm *570 mm *1200 mm（L*D*H） |

| 支撑喉镜招标参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 扩张式喉镜 | 配灯芯 | 个 | 1 | 备注 |  |
|  | 1 | 灯芯 | φ3mm | 支 | 1 |  |  |
|  | 2 | 支撑架 |  | 个 | 1 |  |  |
|  | 3 | 显微喉钳 | 直φ2*230mm | 把 | 1 |  |  |
|  | 4 | 显微喉钳 | 30°φ2*230mm | 把 | 1 |  |  |
|  | 5 | 显微喉钳 | 左弯φ2*230mm | 把 | 1 |  |  |
|  | 6 | 显微喉钳 | 右弯φ2*230mm | 把 | 1 |  |  |
|  | 7 | 显微喉钳 | 有齿φ2*230mm | 把 | 1 |  |  |
|  | 8 | 显微喉钳 | 三角头0°230mm | 把 | 1 |  |  |
|  | 9 | 显微喉钳 | 三角头45°230mm | 把 | 1 |  |  |
|  | 10 | 显微喉剪 | 直φ2*230mm | 把 | 1 |  |  |
|  | 11 | 显微喉剪 | 左 弯 | 把 | 1 |  |  |
|  | 12 | 显微喉剪 | 右 弯 | 把 | 1 |  |  |
|  | 13 | 喉钳 | 左 腰 | 把 | 1 |  |  |
|  | 14 | 喉钳 | 右 腰 | 把 | 1 |  |  |
|  | 15 | 喉钳 | 30°φ5*230mm(大) | 把 | 1 |  |  |
|  | 16 | 喉钳 | 30°φ4*230mm(中) | 把 | 1 |  |  |
|  | 17 | 喉钳 | 30°φ3*230mm(小) | 把 | 1 |  |  |
|  | 18 | 喉刀 | 250mm | 把 | 2 |  |  |
|  | 19 | 喉针 | 250mm | 支 | 2 |  |  |
|  | 20 | 喉勾 | 250mm | 支 | 2 |  |  |
|  | 21 | 手柄 | 250mm | 只 | 2 |  |  |
|  | 22 | 吸引管 | φ4*250mm | 支 | 1 |  |  |
|  | 23 | 吸引管 | φ3*250mm | 支 | 2 |  |  |
|  | 24 | 吸引管 | φ2.5*250mm | 支 | 1 |  |  |
|  | 25 | 导光束* | φ4.5*1800mm | 根 | 1 |  |  |