安徽省宣城中心医院医疗器械标书文件

- 招标项目基本内容

项目名称：医疗设备等项目

招标编号：2016YLSB0530

设备名称：1。手持式声阻抗仪

2. 听力计

设备数量： 各1套

技术规范：请参阅国家相关标准

设备用途：科室专用

- 招标人资格要求：投标人只允许为生产厂商指定的市级以上代理商

投标人必须提供本产品销售合同两份以上

国产设备保修三年，进口设备保修二年

- 获取标书文件的时间、地点、方式及招标文件售价：

- 获取招标文件时间：从2016年 05月 31	日至2016年 06 月 07日

（节假日以及每天午休时间除外）（北京时间）

- 获取招标文件地点：安徽省宣城中心医院设备科

- 获取招标文件方式：现场现金购买

- 投标截止时间、开标时间及地点

- 递交议标文件时间2016年 06月 07日上午11：00（北京时间）前

- 投标截止时间：2016年 06 月 07 日上午11：30（北京时间）

- 议标时间：2016年 05 月 07 日 下午3：00（北京时间）

- 开标地点：安徽省宣城中心医院行政楼三楼会议室

- 采购人名称。地址和联系方式

采购项目单位名称：安徽省宣城中心医院采购领导组

采购项目单位地址：安徽省宣城市锦城北路68号

采购项目联系人员：刘宣斌.谢辛玲

采购项目联系电话：0563-2829112   0563-2829778

采购项目传真号码：0563-2829112

采购项目电子邮箱：ZXYYLXB@163.COM

安徽省宣城中心医院

2016-05-30

手持式声阻抗仪easyTymp技术参数全功能

系统基本参数：

1、品牌、类型：原装进口、手持式式中耳功能分析设备，可用于筛查和诊断。

2、功能： 可进行鼓室图、声反射的测试，适用于全年龄段的人群（包括新生儿）

3、★测试协议：多种测试协议可选，如226Hz鼓室图测试；1000Hz鼓室图测试；226Hz鼓室图+自动声发射测试；1000Hz鼓室图+自动声发射测试;226Hz鼓室图+90dB声反射;1000Hz鼓室图+80dB声反射（宽带噪音）等多种测试协议可选。

4、★操作语言：全中文操作界面，方便易学，另外可选英法德等多种语言选择。

5、特点：操作简单，自动测试，测试快速，小巧美观，可单手操作主机进行测试，携带方便，性能稳定。可以自动判断测试结果并以“勾”或“叉”来显示测试通过与否。

6、显示屏：全彩高分辨率LCD显示屏,大屏幕显示，图形及数据显示清晰。

7、★存储：内存2GB SD卡，一体化患者数据库，主机可存储＞10000个患者的测试结果，可以在主机设备中编辑病人姓名、出生年月、ID号，医院名称等信息；也可连接电脑存储数据。

8、台座：一体化台座美观大方，方便主机放置，且可以作为数据传输台及充电器或者工具盒使用，同时也能连接键盘及鼠标。

9、测试结果打印：自带热敏打印机可直接打印或者与电脑连接打印。

10、 ★校准：可以自动提醒校准有效时间。easyTymp校准数据可存储在探头中，若更换探头无需再次校准主机，配备多个容积的校准腔，方便快速检查探头校准的有效性。

11、探头：主机探头、延长探头。

12、电源：充电锂电池供电，方便携带，3.7V 1700mAh 6.29Wh。

13、 外形尺寸/重量：W*D*H：80*300*70mm，427g

14、医疗CE认证标准	TUV识别号 0123

安全：IEC 60601-1，II类，B型。  EMC：IEC60601-1-2

声阻抗：IEC60645-5/ANSI S3.39, 1型

声导抗参数：

探测音频率：226Hz、1000Hz

探测音强度：85dB SPL

压力范围：+200~-400daPa

耳道容积范围：0.1~8.0ml

测试时间：＜3秒

测试结果：直接用勾或叉来表示测试通过与否，并显示具体测试结果、数值。

声反射参数：

测试频率：500、1000、2000、4000Hz

声反射测试强度：80~100Dbhl

测试强度设置：每个频率的强度自动增加或选择单一强度

测试结果：直接用勾或叉来表示测试通过与否，并显示具体测试结果、数值。

声反射衰减参数:

测试频率 : 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz

测试方法: 同侧，对侧

同侧刺激强度: 60 dBSPL ... 105 dBSPL

对侧刺激强度: 60 dBSPL ... 110 dBSPL

咽鼓管测试参数:

★测试方式：完整鼓膜、穿孔鼓膜

测试频率 : 226 Hz ± 1% 85 dBSPL in 2 cm3

压力范围: +400 to -400 daPa

| 听力计技术参数表 |  |
| --- | --- |
| 结构（★） | 符合人体工程学原理，听力计、提手手柄、工具箱一体化设计，无需便携包，方便携带、出诊 |
| 测试信号（★） | 纯音、脉冲音、啭音；窄带噪声、言语掩蔽噪声 |
| 测试功能（★） | 气导、骨导、自由声场、言语测听 |
| 测试频率 | 0.125，0.25，0.5，0.75，1，1.5，2，3，4，6，8kHz |
| 声强步进 | 5dB，2dB |
| 输入接口 | 应答开关、CD/磁带、言语麦克风、应答麦克风输入 |
| 输出接口（★） | 气导、骨导、插入式耳机、自由声场、监听耳机、电子输出 |
| 功能（★） | 跟踪 |
| 标准 | MDD 93/42/EEC，IEC601-1，IEC645-1（2型），IEC645-2 |
| 电脑接口 | RS232串行9针接口 |
| 电源 | 交流100-240V，50/60Hz，约25VA |
| 外型尺寸/重量 | 长×宽×高为46×36×15cm，4.6千克（含附件5.8千克） |
| 气导动态范围 | —10至120dBHL |
| 气导耳机 | TDH39（也可选其它型号） |
| 骨导动态范围 | —10至70dBHL |
| 骨导耳机 | B71（也可选其它型号） |
| 掩蔽信号 | 窄带噪声、言语掩蔽噪声 |
| 自由声场动态范围 | —10至90dBHL（1米范围内） |
| 标准配件 | TDH39耳机、B71骨导耳机、电源线、应答开关、听力图纸、言语麦克风 |
| 选购件 | Ear tone 3A插入式耳机 |

1、为便于评委对投标人所投产品的了解，投标人在其报价函中必须附有所投产品的彩色样本图（该样本图必须是在本项目招标之前就已经印制好、用于产品宣传的，用电脑合成、打印出来的无效）。但彩色样本图中不作为验证“★”技术参数的依据。

2、标有“★”的参数为关键性技术参数，必须无条件满足，如有一项不能满足，视为不响应询价函要求；没有标“★”的参数为非关键性技术参数，如有三项或三项以上不满足，该询价函也视为不响应；“★”的参数必须在强制送检报告或产品说明书中得到验证，否则视为不响应。