安徽省宣城中心医院医疗器械标书文件

- 招标项目基本内容

项目名称：医疗设备等项目

招标编号：2016YLSB0705

设备名称：1。无创呼吸机    2。便携式软性喉镜

3. 麻醉视频喉镜  4。妇科诊治综合床

设备数量： 各1套

技术规范：请参阅国家相关标准

设备用途：科室专用

- 招标人资格要求：投标人只允许为生产厂商指定的市级以上代理商

投标人必须提供本产品销售合同两份以上

国产设备保修三年，进口设备保修二年

- 获取标书文件的时间、地点、方式及招标文件售价：

- 获取招标文件时间：从2016年 07月 07	日至2016年 07 月 14日

（节假日以及每天午休时间除外）（北京时间）

- 获取招标文件地点：安徽省宣城中心医院设备科

- 获取招标文件方式：现场现金购买

- 投标截止时间、开标时间及地点

- 递交议标文件时间2016年 07月 14 日上午11：00（北京时间）前

- 投标截止时间：2016年 07 月 14日上午11：30（北京时间）

- 议标时间：2016年 07 月 14日 下午3：00（北京时间）

- 开标地点：安徽省宣城中心医院行政楼三楼会议室

- 采购人名称。地址和联系方式

采购项目单位名称：安徽省宣城中心医院采购领导组

采购项目单位地址：安徽省宣城市锦城北路68号

采购项目联系人员：刘宣斌.谢辛玲

采购项目联系电话：0563-2829112   0563-2829778

采购项目传真号码：0563-2829112

采购项目电子邮箱：ZXYYLXB@163.COM

安徽省宣城中心医院

2016-07-05

无创呼吸机参数

- 功能要求：无创、双水平、正压通气

- 通气模式要求：S、T、S/T、CPAP、AVSPS

- 参数要求：

⑴ 呼吸机管道：1.83m×22mm、两套

⑵ 面罩：大、中、小型号各壹只、鼻面罩壹只

⑶ 一体式湿化器、五档加热

一：通气模式要求：

自主呼吸模式S；

时间控制模式T；

自主呼吸与时间控制自动切换模式S/T；

持续气道正压通气CPAP；

★压力控制模式PC；

★平均容量保证压力支持模式AVAPS；

呼气压力释放模式Bi-Flex

二：参数调节要求：

压力范围：IPAP吸气压力：4-30cmH2O;

EPAP呼气压力：4-25cmH2O

呼吸频率：0-30次/分

吸气时间：0.5-3.0秒

吸气压力上升时间0.1-0.6秒可调

具备压力延迟上升RAMP功能

- 吸气触发及呼气切换灵敏度：自动调节，无需人工操作：

漏气补偿：全自动漏气补偿，最大漏气补偿可达60L/min

监测参数要求：吸气相高压4cmH2O

呼气末低压4cmH2O-25cmH2O

持续气道正压4cmH2O-20cmH2O

呼吸频率0-30次/分

漏气量0-100LPM

报警功能要求：窒息时间报警可调，低分钟通气量报警可调，病人管路脱落报警可调，系统故障报警：内部故障

便携式软性喉镜技术参数

- 视野角：95°

- 屈光度：+2~-8Dptr

- 景深：3-50mm

- 先端部外径：5.1mm

- 插入部外径：5.2mm

- 弯曲角度：上160°，下130°

- 钳子管道内径：2.6mm

- 有效长度：600mm

- 全长：880mm

- 原装进口，知名品牌。

麻醉视频喉镜技术参数要求

- 主机重量﹤270g

- 工作时间≥2.5h

- 显示屏≥3寸，≥30万像素，分辨率≥31p/mm

- 屏幕旋转角度：上下旋转≥90·

- 一键开启，高清防雾

喉镜片：环氧乙烷灭菌一次性使用

妇产科诊治综合床参数一览表

（适用于妇产科、泌尿科及肛肠科等检查、治疗和手术）

| 一、标准配置 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配置名称 | 数量 | 序号 | 配置名称 | 数量 |
| 1 | 综合床主体 | 1套 | 5 | 头枕 | 1件 |
| ★2 | 柔性LED照明灯 | 1套 | 6 | 接水盆 | 1件 |
| 3 | 膝弯托 | 1副 | 7 | 手控板 | 1件 |
| 4 | 把手 | 1副 | 8 | 移动脚踏开关 | 1件 |
| 二、技术参数 |  |  |  |  |  |
| 1 | 综合床的总长 | 1280mm,采用优质钢材，最好外壳采用高分子材料，不生锈、不受潮、不变型、外形美观。 |  |  |  |
| 2 | 床垫宽 | 650mm,为高密度发泡材料一次成型，防渗透、防污染、易清洁 |  |  |  |
| ★3 | 座垫最低高度 | 550mm（患者无需借助踏梯，即可轻松上下） |  |  |  |
| 4 | 床面离地最高 | 950mm |  |  |  |
| 5 | 床面最大后倾角度 | 20° |  |  |  |
| 6 | 靠背上折最大角度 | 60° |  |  |  |
| 7 | 膝弯托高度调节范围 | 0～280mm并可前后旋转 |  |  |  |
| 8 | 膝弯托旋转角度范围 | 0°～360° |  |  |  |
| ★9 | 柔性LED照明灯 | LED光源,采用柔性支撑技术,方位可任意调节，照度≤8000LUX ～ ≤15000LUX，色温4000K；灯泡寿命≥20000h。 |  |  |  |
| ★10 | 控制方式 | 脚踏、手控两种方式； |  |  |  |
| 11 | 驱动方式 | 采用微型电机驱动，噪音低 |  |  |  |
| 12 | 座垫 | 导流式设计，液体经座垫流入下方接水盆 |  |  |  |
| 13 | 接水盆 | 内置式, 可任意抽出或推回 |  |  |  |