安徽省宣城中心医院医疗器械标书文件

- 招标项目基本内容

项目名称：医疗设备等项目

招标编号：2016YLSB0905

设备名称：1。环氧乙烷生物阅读器   2。内镜转运车	3. 清洗架

4。蒸汽清洗器   5。妇产科分娩床 	6。婴儿辐射保暖台	7。电脑自动染色机

8．优力卡超声刀头（单一来源采购、公司：合肥艾瑞雅医疗科技有限公司）

设备数量： 各1套

技术规范：请参阅国家相关标准

设备用途：科室专用

- 招标人资格要求：投标人只允许为生产厂商指定的市级以上代理商

投标人必须提供本产品销售合同两份以上

国产设备保修三年，进口设备保修二年

- 获取标书文件的时间、地点、方式及招标文件售价：

- 获取招标文件时间：从2016年 09月 16	日至2016年 09 月 23日

（节假日以及每天午休时间除外）（北京时间）

- 获取招标文件地点：安徽省宣城中心医院设备科

- 获取招标文件方式：现场现金购买

- 投标截止时间、开标时间及地点

- 递交议标文件时间2016年 09	月 22日下午04：00（北京时间）前

- 投标截止时间：2016年 09	 月 22日下午04：30（北京时间）

- 议标时间：2016年 09 月 23日 上午9：00（北京时间）

- 开标地点：安徽省宣城中心医院行政楼三楼会议室

- 采购人名称。地址和联系方式

采购项目单位名称：安徽省宣城中心医院采购领导组

采购项目单位地址：安徽省宣城市锦城北路68号

采购项目联系人员：刘宣斌.谢辛玲

采购项目联系电话：0563-2829112   0563-2829778

采购项目传真号码：0563-2829112

采购项目电子邮箱：ZXYYLXB@163.COM

安徽省宣城中心医院

2016-09-06

环氧乙烷生物阅读器主要技术参数

电源规格：

| 电源 | 运行条件 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 电压范围 | 100-240 | 交流电压 |
| 频率 | 50/60 | 赫兹 |
| 电流 | 0.6 | 安培 |

操作环境条件：

| 环境条件 | 运行条件 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 海拔 | 3000（最大） | 米 |
| 操作温度 | 16-40 | ℃ |
| 存放温度 | -10-50 |  |
| 相对湿度 | 20-80（非冷凝） | % |
| 电压范围 | 12 | 直流电压 |
| 频率 | 直流电 | - |
| 电流 | 1.2 | 安培 |
| 安装/超电压 | II类 |  |

设备使用参数：

| 项 目 | 参 数 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 培养温度 | 37±2 | ℃ |
| 培养时间 | 4（最终阴性结果） | 小时 |
| 挤碎功能 | 设备自带挤碎槽 | - |
| 培养孔槽 | 10 | 个 |
| 自诊断报错 | 设备自带诊断功能 | - |

装置安全符合性：

-	符合IEC 61010-1(2001)第二版，IEC 61010-2-010(2003)第二版标准的相关要求；

-	符合UL和UL-c标准要求；

-	获得低电压指令（LVD）2006/95/EEC相关的CE标志；

-	符合IEC 61326-1标准；

-	符合EMC指令2004/108/EC的EMC要求的要求；

-	符合FCC规范A类数字设备（加拿大干扰源设备规章）的安全要求；达到《FCC规定》第15部分B部分的要求，符合A类数字设备的限值规定

内镜转运车招标技术参数要求

- 车体使用全钢质结构，表面喷塑处理

- 两层盘式装载，四方向旋转脚轮，带脚轮锁，坚固耐用，小巧灵活，移动方便，前后均可推拉

- 承载容器可单独进行消毒，可同时运送多条不同品牌内镜及多种手术器械，有效减轻工作负担，避免与污染后的器材造成交叉感染，并最大限度的减少由于运送不当而造成的器材损害。

| 产品名称 | 功能简介 | 电源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内镜转运车（标准版） | 两层内镜转运车，可存放各种内镜 |  | 外形尺寸 H870×W480×L850mm |
| 内镜转运车（豪华版） | 两层内镜转运车，可存放各种内镜 |  | 外形尺寸 H930×W450×L750mm |
| 内镜转运车（旋转版） | 三层旋转式内镜转运车，可存放各种内镜 |  | 外形尺寸 H970×W410×L740mm |

清洗架技术参数要求

- 腔镜清洗架

- 清洗所有微创手术器械包的所有器械，能清洗各种腔镜器械

- 清洗架结构全部采用优质316L不锈钢

- 可根据需求进行定制特殊器械清洗架或特殊部件

- 不可拆器械可通过专业的鲁尔接头进行内部管腔清洗消毒

- 清洗架呈左右对称设计，方便装载，可分别装载两个器械包，便于区分。

- 需与新院区清洗机配套

- 盘碗清洗架

- 清洗架结构全部采用优质316L不锈钢

- 可根据需要定制特殊碗盘、弯盘清洗架

- 装载量达到64个弯盘+52个碗盘

- 需与新院区清洗机配套

- 湿化瓶清洗架

1、清洗架结构全部采用优质316L不锈钢

2、喷射帽成型美观耐用

3、可根据特殊器械、瓶类定制清洗架

4、直径15mm-65mm,，长度小于100mm

5、可装载160个湿化瓶及附件

6、需与新院区清洗机配套

蒸汽清洗器招标技术参数及配置要求

一、技术参数要求

- 蒸汽压力10.3bar(1.03Mpa)

- 无需内置容器，更安全便捷

- 平均用水量每8小时3.8升

- 预热时间6分钟

二、配置要求

- 蒸汽清洗器一个

- 8英尺可伸缩清洗枪一把

- 3种加长喷嘴

- 脚踏开关一个

- 清洁刷

设备配置及性能参数

设备名称：妇产科分娩床

规格型号：(适用于产科的检查、待产、分娩)

| 一、标准配置 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配置名称 |  | 数量 | 序号 | 配置名称 | 数量 |
| 1 | 综合床主体 |  | 1套 | 7 | 头枕 | 1件 |
| 2 | 柔性LED照明灯 |  | 1套 | 8 | 直插辅助台 | 1套 |
| 3 | 脚蹬 |  | 1副 | 9 | 接水盆 | 1件 |
| 4 | 把手 |  | 1副 | 10 | 输液架 | 1套 |
| 5 | 搁手板（护栏式） |  | 1副 | 11 | 手控板 | 1件 |
| 6 | 污物收集桶 |  | 1件 |  |  |  |
| 二、技术参数 |  |  |  |  |  |  |
| ★1 | 综合床的总长 | 1900mm（其中：辅助台长500 mm）,外壳采用高分子材料，不生锈、不受潮、不变型、外形美观。 |  |  |  |  |
| 2 | 床垫宽 | 650mm（带搁手板床面宽850mm）,为高密度发泡材料一次成型，防渗透、防污染、易清洁 |  |  |  |  |
| ★3 | 座垫最低高度 | 550mm（患者无需借助踏梯，即可轻松上下） |  |  |  |  |
| 4 | 靠背上折最大角度 | 50° |  |  |  |  |
| 5 | 靠背下折最大角度 | 10° |  |  |  |  |
| 6 | 座板上折最大角度 | 15° |  |  |  |  |
| 7 | 座板下折最大角度 | 5° |  |  |  |  |
| 8 | 床面离地最高 | 980mm |  |  |  |  |
| 9 | 直插辅助台（大） | 长500×宽590(mm),可拆卸 |  |  |  |  |
| ★10 | 柔性LED照明灯 | 24V/10W，LED光源,采用柔性支撑技术,方位可任意调节。 |  |  |  |  |
| ★11 | 搁手板 | 搁手板上端设有旋转关节，以及沿着靠背导轨向上折起，起到保护作用,也可向外延展，与床垫平行、固定，增加床垫的宽度 |  |  |  |  |
| ★12 | 控制方式 | 脚踏、手控两种方式；带状态记忆的一键通功能 |  |  |  |  |
| 13 | 驱动方式 | 采用3个微型电机驱动，噪音低 |  |  |  |  |
| 14 | 座垫 | 导流式设计，液体经座垫流入下方接水盆 |  |  |  |  |
| 15 | 接水盆 | 内置式, 可任意抽出或推回 |  |  |  |  |
| 16 | 额定负荷 | 135Kg |  |  |  |  |
| 17 | 电源\功率 | 220V 50Hz \500W |  |  |  |  |
| 18 | 重量 | 200kg |  |  |  |  |

HKN-90婴儿辐射保暖台

*国内知名企业上市公司

具有预热、手控、肤温三种温度控制模式；

设置温度与皮肤温度分屏显示；

独立的超温保护系统；

辐射箱水平角度与婴儿床的倾斜角度可调；

婴儿床四周的有机玻璃档板可拆卸；

产品具有自检功能，多种故障报警提示；

前面板具有温度校正功能；

具有肤温传感器脱落报警提示功能；

具有数据储存功能；

具有APGAR评分计时功能；

具有RS-232接口。

工作电源：AC220V/ 50HZ

输入功率：≤600VA

控温方式：预热、手控、肤温三种控制

肤温控温范围：32℃~37.5℃

肤温显示范围：5℃~65℃

控温精度：≤0.5℃

*皮肤温度传感器精度：±0.3℃内

床面温度均匀性：≤2℃

辐射箱水平角度：0°、30°、60°双向转动

*婴儿床倾斜角度：前后倾斜共五档可调

APGAR评分计时：运行至50″～1′、4′50″～5′、9′50″～10′时发出声提示

*故障报警：超温、偏差、传感器、断电、设置、检查、系统等

| YABO700电脑自动染色机(外销型) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、技术参数 |  |  |  |  |  |
| 1 | 缸数 |  | 18缸 | 一个清洗缸,一个烘干缸 |  |
| 2 | 容积 |  | 1000ml | 单篮47片载玻片 |  |
| 3 | 运行方式 |  | 连续运行多个吊篮框 | 可连续批量染色 |  |
| 4 | 每缸停留设定时间 |  | 1秒~99分钟 59秒 | 任意设定 |  |
| 5 | 设温 |  | 0℃~99℃ | 任意设定 |  |
| 6 | 可贮存程序 |  | 6套 |  |  |
| 7 | 吊篮上升抖框 |  | 0-10次 | 任意设定 |  |
| 8 | 外形尺寸 |  | 140×50×55cm |  |  |
| 二、功能介绍 |  |  |  |  |  |
| 1 | 可连续运行染色框 | 可多个染色架同时运行，进行连续批量染色 |  |  | 能满足大批量工作 |
| 2 | 彩色液晶触摸屏显视 | 图标式显示，显视全部运行参数，直观明了。可在图标显示上直接修改参数，，触摸屏式操作，方便使用 |  |  | 方便操作使用 |
| 3 | 带离子净化 | 常用二甲苯等试剂，其挥发在空气中对人体有害。常用空气净化都采用活性碳吸附净化，即物理净化。活性碳净化需一定吸附温度（第一级60℃~70℃，第二级20℃~40℃）和一定的吸附时间（1小时左右）才能彻底清除。而空气中的水份和灰尘都会影响活性碳的活性，从而影响其效能，所以必须更换或再生。 离子净化能克服上述缺点。离子净化通过电离气体产生离子，改变和分解有害气体（碳氢化合物），能彻底清除有害物质，无需保养。 |  |  | 专利技术， 国内独有 |
| 4 | 可储存六种程序 | 可储存六种常用操作程序。 |  |  | 能满足使用要求 |
| 5 | 自动找位记忆功能 | 每次自动运行，都能找到起始位置，并加以记忆，确保每次运行不会出现错缸现象，并每缸采用单独定位方式，增加定位精度 |  |  | 增强可靠性 |
| 6 | 具有报警提示功能 | 具有报警提示功能，如染色架进入结束缸时，前染色架还在结束缸没取走，有报警提醒，以便及时处理。 |  |  |  |
| 7 | 带防卡缸功能 |  |  |  |  |
| 8 | 带烘干缸 |  |  |  |  |
| 9 | 自动进水，排水 | 自动进水排水，带防溢功能 |  |  |  |
| 10 | 运动部件 | 运行部件采用轴承直线导轨，精度高、阻力小、运行平稳、耐磨，可长时保持其可靠性。 |  |  | 运行平稳，可靠性强 |